# F-PSEA-06 Planificacion de ronda EA

Código: F-PSEA-06
Nivel: 4 — Formato / Registro
Estado: placeholder — copia de trabajo (EA-PP2026-R2 — Fase 1)
Oleada: 1
Prioridad: 🔴 Crítica

## Descripción

Formato para documentar el plan específico de cada ronda de EA. Incluye: identificación de la ronda, analito(s) y niveles de concentración, número y codificación de participantes, método del valor asignado, σ_pt aplicable, algoritmo estadístico seleccionado, cronograma de la ronda, personal asignado, equipos y CRM a utilizar, y criterios de aceptación. Es el documento operativo clave que se genera a partir de P-PSEA-09.

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.2.1.3 |
| ISO 13528:2022 | 5 |

Justificación: Registro del plan aprobado de cada ronda

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md

## Planificación de Contenido — EA-PP2026-R2 (Fase 1)

| Campo | Valor esperado |
| --- | --- |
| Identificación de ronda | EA-PP2026-R2 — Ronda Compleja Fase 1 — CALAIRE-EA Piloto |
| Analitos | O₃, NO, NO₂ |
| Niveles de concentración | Según P-PSEA-02 (niveles O₃) y P-PSEA-04 (niveles NO/NO₂) |
| Participantes previstos | 2 (P1 = SIATA, P2 = UPB) |
| Participantes efectivos | 1 (P1 = SIATA) — UPB diferido a siguiente ronda por requerimiento de cliente |
| Método valor asignado | CRM + dilución dinámica (O₃ por fotólisis/generador; NO/NO₂ desde cilindro CRM) |
| σ_pt | σ_pt = δ_E / 3 (EQA goal approach) |
| Algoritmo estadístico | Algoritmo B (robusto) si n<15; z-score contra valor de referencia |
| Semana | Semana 2: 27 de abril – 2 de mayo 2026 |
| Duración | 2–3 jornadas (medición en paralelo de ambos participantes) |
| CRM requeridos | Cilindro certificado NO/NO₂ + generador UV de O₃ |
| Equipos generador | Sistema de dilución dinámica, generador de O₃, calibrador T700 o equivalente |
| Complejidad | Multi-analito (3) × multi-participante (2) = 6 combinaciones de scoring |

### Campos a completar

- Identificación formal de la ronda (código, fecha)

- Analitos y niveles aprobados: O₃, NO, NO₂

- Lista de CRM con certificados vigentes (NO/NO₂ y trazabilidad O₃)

- Equipos de generación, dilución y fotólisis asignados

- Cronograma detallado por jornada (coordinación P1 + P2)

- Personal responsable con firmas

- Criterios de aceptación (s_hom ≤ 0,3×σ_pt, estabilidad ≤ 0,3×σ_pt por analito)

- Método de cálculo de x_pt y σ_pt documentado por analito

- Plan de coordinación de medición en paralelo

- Aprobación del plan por dirección técnica